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La santé maternelle, néonatale et infantile constitue une priorité nationale au Maroc. Malgré les progrès importants enregistrés au cours des deux dernières décennies en matière de réduction de la mortalité maternelle et néonatale, des disparités régionales persistent, notamment en milieu rural et dans les provinces à forte dispersion géographique.
La région de Béni Mellal-Khénifra figure parmi les régions où le renforcement de l’offre de soins obstétricaux et néonatals demeure une priorité. Les maternités des hôpitaux provinciaux et des hôpitaux de proximité, ainsi que les unités de néonatologie qui leur sont rattachées, font face à des besoins importants en matière d’équipement biomédical, de plateau technique et de matériel de réanimation néonatale.
Dans le cadre de la coopération entre le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale (MSPS), l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) et le bureau de l’UNICEF au Maroc, un projet d’appui au renforcement des services de santé maternelle et néonatale est mis en œuvre au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra. Ce projet prévoit notamment la dotation des structures de santé bénéficiaires en équipements médicaux, en instrumentation et en dispositifs médicaux nécessaires à la prise en charge de la femme enceinte, de la parturiente et du nouveau-né.
Les besoins en équipements ont fait l’objet d’un processus de consolidation, d’analyse et de suppression des doublons puis de spécification technique, ayant abouti à la liste définitive des articles figurant à l’Annexe 1 des présents Termes de Référence. Les articles y sont désormais classés selon leur catégorie de matériel et leur service destinataire (maternité / néonatologie / transversal).
Les présents Termes de Référence ont été élaborés en vue de lancer un appel d’offres pour l’acquisition de ces équipements.
[bookmark: _Toc236727832]1. OBJECTIF
Doter les structures de santé maternelle et néonatale de la région de Béni Mellal-Khénifra en équipements médicaux, instrumentation et dispositifs médicaux, afin d’améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge obstétricale et néonatale.
L’acquisition porte sur 98 articles, dont les spécifications techniques minimales sont détaillées à l’Annexe 1. Chaque article est rattaché à une catégorie de matériel (A à E) et à un service destinataire (maternité, néonatologie ou transversal/commun), afin de moduler les clauses contractuelles applicables et d’organiser la livraison par service bénéficiaire.
[bookmark: _Toc236727833]2. TERMES ET ACRONYMES
Les termes et/ou acronymes suivants s’appliquent au travail effectué par le Prestataire de services tiers en vertu des présents termes de référence :
1. TdR : Termes de Référence
1. AOO : Appel d’Offres Ouvert
1. MSPS : Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
1. DRSPS : Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale
1. KOICA : Korea International Cooperation Agency (Agence Coréenne de Coopération Internationale)
1. CHR : Centre Hospitalier Régional
1. CHP : Centre Hospitalier Provincial
1. AMMPS : Agence Marocaine des Médicaments et des Produits de Santé
1. DMP : Direction des Médicaments et de la Pharmacie — certificat d’enregistrement exigé pour les dispositifs médicaux soumis à cette réglementation
1. DM : Dispositif Médical
1. Le Titulaire : Fournisseur adjudicataire du marché objet de cet appel d’offres
[bookmark: _Toc236727834]3. INFORMATIONS SUR L’APPEL D’OFFRES
[bookmark: _Toc236727835]a) Participation au marché
La participation à l’appel d’offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés (locales ou étrangères).
[bookmark: _Toc236727836]b) Provenance du matériel
Les soumissionnaires doivent préciser sur la fiche descriptive (Annexe 2) et le bordereau des prix détail estimatif (Annexe 3) la marque, le modèle, le pays de fabrication et le constructeur du matériel proposé.
[bookmark: _Toc236727837]c) Allotissement
Le présent appel d’offres est décomposé en lots établis selon la catégorie de matériel. Le soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs lots ; l’évaluation et l’attribution se font par lot. La répartition proposée est la suivante :
	Lot
	Contenu
	Catégories

	Lot 1 — Équipements biomédicaux actifs
	Appareils actifs (garantie 12 mois, maintenance, formation, documentation technique).
	A

	Lot 2 — Instrumentation, mobilier et logistique
	Instrumentation/DM réutilisables, mobilier médical, matériel général et logistique.
	B, C, E

	Lot 3 — Consommables (fongibles)
	Consommables et DM à usage unique gérés en stock.
	D


Chaque lot pourra ensuite être ventilé par service destinataire (maternité / néonatologie / transversal) pour les besoins de la livraison et de la vérification de complétude. La composition définitive des lots est arrêtée par la commission.
[bookmark: _Toc236727838]d) Classification des articles
Chaque article de l’Annexe 1 est rattaché à deux axes de classification indépendants, qui déterminent respectivement les clauses contractuelles applicables et l’affectation logistique.
Axe « Catégorie de matériel » (A à E) :
	Catégorie de matériel
	Définition / traitement contractuel
	Nb (98)

	A — Équipement biomédical actif
	Appareils actifs nécessitant alimentation, maintenance préventive/curative, formation, garantie 12 mois et documentation technique complète.
	34

	B — Instrumentation / DM réutilisable
	Instrumentation chirurgicale et DM non actifs, réutilisables et stérilisables (boîtes, pinces, valves, plateaux) — traçabilité et autoclavage.
	29

	C — Mobilier médical
	Mobilier médical et hospitalier (tables, chariots, armoires, berceaux, vitrines) — pas de maintenance biomédicale ; livraison/montage.
	13

	D — Consommable (fongible)
	Consommables et DM à usage unique — gérés en stock, réapprovisionnement récurrent, péremption ; garantie 12 mois non pertinente.
	15

	E — Matériel général / logistique
	Matériel général non spécifique aux soins (mobilier de bureau, entretien, climatisation) — hors périmètre biomédical strict.
	7


Axe « Service destinataire » :
	Service destinataire
	Nombre articles

	Maternité
	17

	Néonatologie
	25

	Transversal / Commun
	56


Ces deux axes génèrent des vues filtrées d’un même référentiel d’articles (par catégorie pour l’allotissement, par service pour la vérification des besoins et la livraison), sans dupliquer l’information ni modifier la numérotation de référence.
[bookmark: _Toc236727839]4. CONDITIONS ET DÉLAI DE LIVRAISON
[bookmark: _Toc236727840]a) Lieux de livraison
La livraison du matériel objet du présent marché sera faite dans les locaux de la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale (DRSPS) de Béni Mellal-Khénifra.
La livraison de tout le matériel sera effectuée suivant les instructions du bureau de l’UNICEF au Maroc et sera identique à celui décrit dans les annexes des TdR sur la base des caractéristiques spécifiques (Annexe 1) et de la fiche descriptive du matériel proposé (Annexe 2). La répartition des quantités par site et par service (maternité / néonatologie) sera précisée par la DRSPS afin que chaque service bénéficiaire reçoive le socle d’équipement qui lui correspond.
Dans le délai imparti, le matériel peut faire l’objet d’une livraison unique, d’une livraison par lot ou de plusieurs livraisons partielles. Un calendrier de livraison pourra être arrêté d’un commun accord entre les parties, à titre indicatif, sans que le délai global fixé à la section 4.b ne soit dépassé. Les équipements complémentaires destinés à un même service seront, dans la mesure du possible, réceptionnés et installés ensemble.
[bookmark: _Toc236727841]b) Délai de livraison
Les équipements doivent parvenir au lieu de livraison indiqué ci-dessus dans un délai maximum de 3 mois.
Le titulaire doit commencer les livraisons dans le délai fixé par le bon de commande de l’UNICEF prescrivant le commencement de l’exécution des prestations.
[bookmark: _Toc236727842]c) Conditions de livraison
Le titulaire devra livrer le matériel dans les lieux indiqués et selon le calendrier préétabli.
Une notification de livraison est automatiquement transmise par le titulaire par e-mail, cinq jours à l’avance, pour informer le destinataire de la date et de l’heure de la livraison.
Les livraisons doivent être effectuées durant les jours ouvrables et pendant l’horaire d’ouverture des bureaux de l’administration. Aucune livraison ne sera acceptée un samedi, un dimanche, un jour férié ou en dehors des heures de travail.
Chaque livraison devra être accompagnée d’un bon de livraison dressé par le titulaire indiquant notamment:
1. La date de livraison ;
1. La référence au marché ;
1. L’identification du titulaire ;
1. L’identification du matériel livré (numéro du lot, numéro de l’article, désignation et caractéristiques, quantité livrée…) ;
1. La répartition du matériel par colis.
Chaque colis doit porter de façon apparente le numéro d’ordre figurant sur le bon de livraison et renfermer la liste de colisage. La livraison est constatée par la signature, par l’agent réceptionnaire, d’un double du bon de livraison.
Le matériel sera livré dans un emballage adéquat, garantissant une protection suffisante contre les avaries et dommages pouvant survenir pendant le transport et les opérations de manutention. Les frais d’emballage et d’expédition sont à la charge du titulaire, de même que tous les frais résultant d’une détérioration imputable à un défaut d’emballage, aux conditions de transport, de déchargement ou de livraison.
Le déchargement des colis à la livraison sera fait par les moyens et aux frais du titulaire. Les dimensions et le poids des colis tiendront compte des moyens de manutention disponibles.
Le matériel livré demeure sous la responsabilité du dépositaire pendant le temps qui s’écoule entre son dépôt et sa réception.
[bookmark: _Toc236727843]d) Opérations de vérification
Le matériel livré est soumis à des vérifications quantitatives et qualitatives destinées à constater qu’il répond aux stipulations du présent appel d’offres, selon des modalités adaptées à la catégorie de l’article (essais de fonctionnement pour les équipements actifs, contrôle de conformité et d’intégrité pour l’instrumentation, le mobilier et les consommables).
Les opérations de vérification quantitative contrôlent la conformité entre la quantité livrée et la quantité indiquée sur le bordereau des prix, sous réserve des livraisons partielles.
Les opérations de vérification qualitative contrôlent la conformité, à tous égards, du matériel livré avec les spécifications techniques définies dans ces TdR, sur la base du descriptif technique paraphé par les membres de la sous-commission technique et par comparaison avec la documentation technique déposée lors de la procédure d’appel d’offres.
La présence de l’ensemble des accessoires, y compris les manuels d’utilisation et d’entretien et autres documents techniques exigés, est également vérifiée. Le matériel ne sera pas considéré comme livré tant que les accessoires et la documentation technique exigés font défaut. Leur prix est réputé inclus dans le prix du matériel livré.
Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu de livraison dans un délai de 15 jours, en présence du représentant du titulaire, par la sous-commission technique de réception composée de représentants de la DRSPS de Béni Mellal-Khénifra. L’absence du représentant du titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à la validité des opérations ; un procès-verbal sera alors notifié à la société titulaire.
Lorsque les contrôles laissent apparaître des différences entre le matériel prévu au marché et celui livré, la livraison est refusée et le titulaire est immédiatement saisi, par écrit, pour remplacer le matériel ou procéder aux corrections nécessaires. Le matériel refusé sera marqué d’un signe spécial par la commission.
Le titulaire prend toutes dispositions utiles pour l’enlèvement rapide du matériel refusé, à ses frais. Le retard engendré par le remplacement ou la correction du matériel non conforme lui est imputable ; le refus de réception ne justifie pas, par lui-même, une prolongation du délai contractuel.
Après correction ou remplacement, la sous-commission technique procède à nouveau aux mêmes opérations. Les constatations sont consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du représentant du titulaire.
[bookmark: _Toc236727844]5. DOCUMENTS À FOURNIR AVEC LE MATÉRIEL
Pour tout équipement biomédical (catégorie A — dispositif actif, appareil électrique ou électromédical), le titulaire s’engage à fournir, par équipement, un exemplaire des documents de maintenance ci-après :
1. 1 Manuel d’utilisation en langue française ;
1. 1 Manuel d’entretien préventif et curatif indiquant le programme détaillé des opérations de maintenance ;
1. 1 Calendrier estimatif d’implantation (livraison, formation, maintenance préventive et curative pendant la garantie…) dans le site destinataire ;
1. 1 Jeu de plans éclatés de l’appareil ;
1. Les schémas électroniques si l’appareil comporte des cartes électroniques ;
1. 1 Liste codifiée des pièces de rechange ;
1. 1 Schéma de démontage et de remontage de l’appareil.
Pour les articles d’instrumentation et dispositifs médicaux réutilisables (catégorie B), le mobilier médical (catégorie C), les consommables (catégorie D) et le matériel général (catégorie E), le titulaire fournira la fiche technique du fabricant, les certificats de conformité (marquage CE ou équivalent) et, le cas échéant, les instructions de nettoyage, de désinfection et de stérilisation.
Tous ces documents doivent être rédigés en langue française ou, à défaut, en langue anglaise accompagnée d’une traduction en langue française.
[bookmark: _Toc236727845]6. FORMATION DU PERSONNEL
Pour chaque équipement biomédical de catégorie A nécessitant une formation à l’utilisation ou à la maintenance, la société formera à sa charge, sur le site d’installation, 2 personnes utilisatrices (médecins, sage-femmes ou infirmiers) et 2 personnes techniques, au cours d’une séance d’une durée de 2 jours. Les articles des catégories B à E ne requièrent pas de formation, sauf mention contraire à l’Annexe 1.
La formation doit être assurée par une ou des personnes ayant une qualification technique élevée. À cet effet, la société titulaire notifiera à l’avance le CV du ou des formateurs à l’UNICEF, qui jugera de leurs capacités et pourra exiger leur changement. À la fin de la séance, un compte rendu est établi par le formateur et transmis à l’UNICEF et au directeur de l’établissement hospitalier concerné. Les frais de formation sont inclus dans le prix total du marché.
[bookmark: _Toc236727846]7. PÉNALITÉS POUR RETARD
À défaut, pour le fournisseur titulaire, d’avoir livré le matériel aux dates prévues à la section 4.b ci-dessus, il lui sera appliqué, pour chaque livraison non effectuée dans les conditions des présents TdR et sans préjudice des mesures que pourrait prendre l’administration, une pénalité d’un pour mille (1 ‰) du montant du marché par jour calendaire de retard. Les pénalités cessent de s’accumuler lorsqu’elles atteignent 10 % du montant du marché.
[bookmark: _Toc236727847]8. ACCEPTATION DU MATÉRIEL (RÉCEPTION DÉFINITIVE)
L’acceptation définitive du matériel intervient après la livraison, l’installation (le cas échéant), la mise en service, la réalisation des essais de fonctionnement et, si requis, la formation du personnel utilisateur et technique. Les exigences d’installation, de mise en service et d’essais s’appliquent principalement aux équipements de catégorie A ; pour les catégories B à E, l’acceptation repose sur la vérification de conformité et d’intégrité.
L’acceptation est prononcée par l’UNICEF après vérification de la conformité du matériel aux spécifications techniques, aux exigences contractuelles et aux documents du marché. Cette vérification porte notamment sur :
1. la conformité des quantités livrées avec les documents contractuels ;
1. l’intégrité physique du matériel et son état général ;
1. le bon fonctionnement du matériel et la conformité des essais réalisés (catégorie A) ;
1. la conformité aux normes applicables (normes marocaines ou, à défaut, normes internationales reconnues telles que CE, FDA ou équivalent) ;
1. la fourniture de toute la documentation requise (manuels, documentation technique, protocoles d’entretien et de désinfection, liste des pièces de rechange) ;
1. le cas échéant, la bonne installation et l’intégration avec les systèmes existants.
L’acceptation peut être prononcée avec ou sans réserve. Toute réserve devra être levée par le fournisseur dans un délai raisonnable fixé par l’UNICEF.
L’acceptation définitive ne libère pas le fournisseur de ses obligations au titre de la garantie ni de sa responsabilité en cas de vices cachés ou de non-conformité.
Le transfert de propriété et des risques intervient à la date de l’acceptation définitive, sauf stipulation contraire dans le marché.
Pour les composants et/ou consommables non couverts par une garantie contractuelle (catégorie D), l’acceptation définitive est réputée acquise à la livraison, après vérification de conformité et de la durée de validité résiduelle exigée.
[bookmark: _Toc236727848]9. NATURE ET DÉLAI DE GARANTIE
[bookmark: _Toc236727849]a) Nature
Les dispositions de garantie fonctionnelle ci-après s’appliquent aux équipements biomédicaux actifs (catégorie A) et, pour les volets pertinents, aux dispositifs médicaux réutilisables (catégorie B). Les consommables (catégorie D) relèvent des dispositions de péremption de la section 9.b ; le mobilier et le matériel général (catégories C et E) sont couverts contre les défauts de fabrication et de conformité constatés à la livraison.
Le titulaire garantit que le matériel livré :
1. est neuf, de fabrication récente et n’a jamais été utilisé ;
1. est exempt de tout défaut de conception, de fabrication ou de matière ;
1. est conforme aux spécifications contractuelles et aux normes applicables ;
1. est apte à fonctionner conformément aux performances attendues.
La garantie couvre toute défaillance ou non-conformité survenant dans des conditions normales d’utilisation, à l’exclusion des dommages résultant d’une mauvaise utilisation, d’une négligence ou d’un défaut d’entretien imputable à l’utilisateur, ou de modifications non autorisées du matériel.
Pendant la période de garantie, le fournisseur s’engage à :
1. réparer ou remplacer, à ses frais, tout matériel ou composant défectueux ;
1. assurer la maintenance préventive conformément aux recommandations du fabricant (catégorie A) ;
1. effectuer toutes mises à jour, réglages ou modifications nécessaires pour garantir les performances contractuelles ;
1. prendre en charge l’ensemble des coûts associés (pièces, main-d’œuvre, transport, déplacement, démontage et remontage).
Lorsque la réparation n’est pas possible dans un délai raisonnable, le matériel défectueux devra être remplacé sans frais par un matériel équivalent ou supérieur.
Pour les équipements de catégorie A, le titulaire assurera, pendant toute la durée de la garantie, les opérations de maintenance préventive conformément au calendrier préconisé par le fabricant, incluant les contrôles, réglages et remplacements programmés des pièces. Chaque intervention fera l’objet d’un rapport détaillé transmis à l’UNICEF.
[bookmark: _Toc236727850]b) Délai de garantie
La garantie couvre toute défectuosité ou non-conformité apparaissant lors d’une utilisation normale du matériel, dans les conditions d’environnement prévues, et ne résultant pas d’une mauvaise manipulation, d’un usage inapproprié ou d’un défaut d’entretien par le bénéficiaire.
La période de garantie est de douze (12) mois à compter de la date d’acceptation définitive du matériel, pour les équipements de catégorie A et les dispositifs réutilisables de catégorie B.
Les consommables et articles à usage unique (catégorie D) ne sont pas couverts par la garantie contractuelle de 12 mois ; ils devront toutefois présenter, à la livraison, une durée de validité résiduelle d’au moins 80 % de leur durée de péremption totale.
[bookmark: _Toc236727851]10. CONDITIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement du marché est effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception et de validation des lots reçus par la DRSPS de la région de Béni Mellal-Khénifra.
Des paiements partiels peuvent être effectués au fur et à mesure de la réception et de la validation des lots ou des livraisons partielles, à hauteur du montant correspondant aux articles effectivement livrés, réceptionnés et validés.
[bookmark: _Toc236727852]11. SERVICE APRÈS-VENTE
Pour les équipements biomédicaux actifs (catégorie A), le fournisseur aura l’obligation de prévoir et d’organiser un service après-vente comprenant, outre la disponibilité des pièces de rechange pendant 5 ans, la mise à disposition éventuelle d’un personnel technique de dépannage ou d’entretien spécialisé. Cette obligation ne s’applique pas aux consommables (catégorie D) ni au matériel général (catégorie E).
[bookmark: _Toc236727853]12. DOSSIER DE L’OFFRE
L’offre du soumissionnaire doit impérativement respecter la structure suivante :
[bookmark: _Toc236727854]a) Une offre technique
Les soumissionnaires incluront dans leur dossier une offre technique contenant impérativement :
1. Les fiches descriptives des articles proposés (Annexe 2), une fiche par article, mentionnant la catégorie et le service destinataire de l’article ;
1. Pour chaque équipement biomédical de catégorie A, un exemplaire des documents de maintenance incluant, sans s’y limiter : 1 manuel d’utilisation en français et 1 manuel d’entretien préventif et curatif ;
1. Un calendrier estimatif d’implantation (livraison, formation, maintenance préventive et curative pendant la garantie…) dans le site destinataire ;
1. Pour les articles soumis à enregistrement : une copie certifiée conforme à l’original du certificat d’enregistrement du dispositif médical, en cours de validité, délivré par l’AMMPS, conformément à la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux et au Décret n° 2-14-607 du 22 Dhou Al Kaada 1435 (18 septembre 2014) pris pour son application.
Dans le cas où le certificat d’enregistrement a expiré, celui-ci devra être accompagné d’un accusé de réception de dépôt de demande de réactualisation délivré par l’AMMPS.
Si le certificat d’enregistrement n’est pas au nom du soumissionnaire, il devra être accompagné d’une autorisation de distribution signée par la société titulaire.
En l’absence de certificat d’enregistrement ou d’accusé de réception, le concurrent devra présenter une autorisation exceptionnelle d’importation ou de mise sur le marché et de mise en service de dispositifs médicaux, en cours de validité, délivrée par l’AMMPS conformément à la décision n° 61 DMP/00 du 6 mars 2020 relative à la mise en application de l’article 21 de la loi 84-12.
La liste des articles pour lesquels le certificat d’enregistrement est exigé figure à l’Annexe 1 (colonne « Certificat DMP »). Pour les articles non soumis à enregistrement, le soumissionnaire fournira la fiche technique du fabricant et le certificat de conformité (marquage CE ou équivalent).
[bookmark: _Toc236727855]b) Une offre financière
L’offre financière doit être faite au moyen du bordereau des prix détail estimatif (Annexe 3). En plus du bordereau renseigné par le titulaire, une copie dûment signée et datée devra être jointe au dossier de l’offre financière.
Tous les prix unitaires doivent être indiqués hors TVA. Le prix indiqué doit être forfaitaire et couvrir tous les coûts liés à l’exécution du marché. Chaque prix unitaire s’appliquera à un matériel livré et installé dans les conditions prévues par les clauses du marché.
[bookmark: _Toc236727856]13. ÉVALUATION DES OFFRES
L’évaluation des offres est effectuée, par lot, par une commission composée de représentants de l’UNICEF et du MSPS. Elle est fondée exclusivement sur les informations fournies dans l’offre présentée et comporte trois étapes :
1. vérification de la non-exclusion des soumissionnaires sur la base de la constitution du dossier de l’offre (section 12) ;
1. vérification de la conformité des propositions aux spécifications techniques ;
1. évaluation des offres financières.
Seules les offres satisfaisant aux exigences d’une étape seront admises à l’étape suivante.
[bookmark: _Toc236727857]14. ATTRIBUTION FINALE ET CONTRATS
La recommandation d’attribution du marché, par lot, sera basée sur l’offre du soumissionnaire le mieux disant à l’issue de l’évaluation des offres (section 13).
Il est important de noter que la procédure d’appel d’offres n’oblige en aucune façon la commission à attribuer le marché.
Aucune indemnisation ne pourra être réclamée par un soumissionnaire dont l’offre n’aura pas été retenue, y compris si la commission renonce à attribuer le marché.

[bookmark: _Toc236727858]15. PROCÉDURE POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS
Les soumissions doivent être adressées exclusivement par courrier électronique au plus tard le 14 Septembre 2026 avant midi (GMT +1), à l’adresse suivante : rabatbids@unicef.org  avec la mention en objet « Offre pour Consultation — LRFQ-2026-9205888 ».
Les propositions reçues à une autre adresse électronique seront invalidées.
Toutes les propositions soumises par courrier électronique devront l’être sous forme de fichier PDF (Portable Document Format).
La proposition technique et la proposition financière devront être envoyées sous forme de fichiers séparés et clairement indiqués dans le nom du fichier (par exemple « Proposition technique de la société ABC.pdf » ; « Proposition financière de la société ABC.pdf »). Aucune information sur les prix ne doit figurer dans la proposition technique.
Tout dossier incomplet sera considéré comme irrecevable.
Toute question concernant cette consultation (uniquement pour information et non pour les soumissions) doit être adressée à nboutritiche@unicef.org en copiant bmoh@unicef.org .
[bookmark: _Toc236727859]16. ANNEXES
1. Annexe 1 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
1. Annexe 2 : FICHE DESCRIPTIVE DES ARTICLES PROPOSÉS
1. Annexe 3 : BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF
[bookmark: _Toc236727860]ANNEXE 1 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Spécifications techniques minimales requises. Normes de référence : normes marocaines homologuées ou, à défaut, normes internationales reconnues (marquage CE, FDA ou équivalent).
Chaque article est rattaché à une catégorie de matériel (A à E) et à un service destinataire, conformément à la section 3.d. La colonne « Qté » (quantité par site) est à compléter par la DRSPS de Béni Mellal-Khénifra. Les prix estimatifs établis lors de la préparation du dossier constituent une référence budgétaire interne et ne sont pas communiqués ici ; l’offre financière est renseignée par le soumissionnaire à l’Annexe 3.
Canevas harmonisé — rubriques obligatoires par catégorie :
	Rubrique
	Obligatoire pour…
	Contenu attendu

	Identification
	Toutes catégories (A–E)
	Désignation normalisée, code article, catégorie, service destinataire, lot

	Spécifications techniques minimales
	Toutes catégories
	Liste à puces structurée par rubrique — même granularité pour tous les articles d’une même catégorie

	Accessoires et consommables inclus
	A, B
	Liste exhaustive et quantités livrées avec l’appareil

	Documents de maintenance
	A uniquement
	Manuel d’utilisation, manuel d’entretien, plans éclatés, liste de pièces de rechange

	Garantie et SAV
	A, B (DM réutilisables)
	Durée de garantie, disponibilité pièces (5 ans), délai d’intervention

	Conditions de stockage / péremption
	D uniquement
	Durée de validité résiduelle exigée à la livraison (≥ 80 %), conditions de conservation

	Certificat DMP/AMMPS
	Selon Annexe 1
	Obligatoire / non obligatoire, avec référence légale

	Formation requise
	A nécessitant utilisation technique
	Oui/Non, durée, profils à former



A — Équipement biomédical actif
B — Instrumentation / DM réutilisable
C — Mobilier médical
D — Consommable (fongible)
E — Matériel général / logistique

Annexe 1 — Tableau détaillé des spécifications (98 articles)
	N°
	Désignation de l’article
	Spécifications techniques minimales
	Catégorie
	Service
	Qté
	DMP

	1
	Aiguilles Néonatales Pour Bilan Sanguin
	Calibre : 23G ou 25G
1. Longueur : 25 mm
1. Matière : acier inoxydable, biseau tri-facette
1. Stérile, usage unique, emballage individuel
1. Capuchon de protection coloré selon calibre
1. Marquage CE
	D
	Néonatologie
	50
	Non

	2
	Analyseur D'Hémoglobine (Hémoglobinomètre)
	Méthode : photométrique (sans cyanure)
1. Plage : 0–25 g/dL, précision ±2%
1. Volume échantillon : ≤10 µL
1. Résultat en ≤ 60 secondes
1. Affichage numérique LCD
1. Portable, alimentation piles ou USB
1. Mémoire ≥ 500 résultats
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	56
	Oui

	3
	Appareil De Gaz Du Sang
	Paramètres : pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Lactate, Glucose
1. Volume échantillon : ≤ 65 µL
1. Temps d'analyse :  ≤ 60 s
1. Calibration automatique
1. Écran tactile couleur
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	2
	Oui

	4
	Appareil De Nébulisation
	Type : compresseur pneumatique
1. Débit : 6–10 L/min
1. Taille particules MMAD : 2–5 µm
1. Kit nébuliseur : masque adulte + pédiatrique inclus
1. Niveau sonore : ≤ 60 dB
1. Alimentation : 220V/50Hz
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	4
	Oui

	5
	Appareil De Radio Mobile
	1. TYPE ET TECHNOLOGIE
1. Type : radiographie mobile numérique directe (DR)
1. Générateur haute fréquence
1. Puissance du générateur : ≥ 20 kW
1. Tension : 40–110 kV
1. Charge anodique : 0,4–400 mAs
1. Fréquence de conversion : ≥ 40 kHz
2. DÉTECTEUR NUMÉRIQUE (FPD)
1. Détecteur plan numérique (Flat Panel Detector) intégré ou portable
1. Taille active : ≥ 35 x 43 cm (17 x 17 pouces)
1. Technologie : amorphous silicon (a-Si) ou équivalent
1. Résolution spatiale : ≥ 3 pl/mm
1. Temps d'acquisition : ≤ 5 secondes après exposition
3. MOBILITÉ
1. Structure sur roues motorisées ou manuelle
1. Autonomie batterie : ≥ 100 expositions par charge complète
1. Chargeur intégré, recharge sur secteur 220V/50Hz
1. Maniable dans les couloirs standards (largeur ≤ 75 cm)
4. GESTION DES IMAGES
1. Standard DICOM 3.0 (stockage, impression, envoi)
1. Écran de visualisation intégré ≥ 12 pouces, couleur, haute résolution
1. Logiciel de traitement d'image : réglage contraste, luminosité, zoom, rotation
1. Capacité de stockage interne ≥ 500 images
1. Connectivité : Wi-Fi et/ou Ethernet, port USB
5. PROTECTION RADIOLOGIQUE
1. Conforme aux normes CEI 60601-1 et CEI 60601-1-3
1. Marquage CE
1. Filtration totale : ≥ 2,5 mm Al équivalent
6.  ACCESSOIRES OBLIGATOIRES
1. 1 détecteur FPD
1. 1 station de travail
1. Logiciel de gestion d'images (licence complète sans limitation)
1. Câbles de connexion et alimentation.
	A
	Transversal
	2
	Oui

	6
	Appareil De Photothérapie Conventionnelle Et Intensive
	Type : LED
1. Longueur d'onde : 450–470 nm
1. Irradiance conventionnelle : ≥ 10 µW/cm²/nm
1. Irradiance intensive : ≥ 30 µW/cm²/nm
1. Minuterie intégrée, alarmes défaillance, surveillance de la température (la température de la peau et la température de l'environnement), Lumière blanche (Incluse)
1. Hauteur réglable
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	3
	Oui

	7
	Armoire À Médicaments 1 Porte
	Dimensions environ : L=80 x P=40 x H=180 cm
1. Acier laqué époxy blanc
1. 1 porte pleine avec serrure à clé
1. ≥ 4 clayettes réglables
1. Charge/clayette : ≥ 20 kg
	C
	Transversal
	57
	Non

	8
	Aspirateur Médical Avec Manomètre
	Aspirateur électrique mobile pour drainage avec 2 flacons incassables.
1. Dépression réglable
1. Débit minimal : 60 litres/heure
1. Sécurité trop-plein
1. Pédale étanche de commande
1. Livré avec deux flacons de 3 litres chacun, minimum, en matière autoclavable avec un système de Switch automatique,
1. Tuyaux de raccordement,
1. Alimentation sur secteur 220 V.
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	62
	Oui

	9
	Autoclave Avec Distillateur
	Volume de la cuve 23 litres
1. Cuve : horizontale, en acier inoxydable,
1. Cycles de stérilisation préprogrammés pour instruments, gant, liquides ;
1. Programmes de test Bowie-Dick et de test de vide
1. Températures de stérilisation 121°C et 134°C
1. Régulation automatique de la température
1. Affichage digital de la température de stérilisation
1. Affichage de la pression
1. Pompe à vide : stérilisation avec pré-vide préalable
1. Imprimante intégrée pour la traçabilité des cycles de stérilisation
1. Témoin lumineux du début du cycle,
1. Sécurité en cas de manque d’eau ;
1. Pas d’ouverture de la porte en cours du cycle,
1. Possibilité d’interrompre le cycle à tout moment
1. Indication sonore de la fin de cycle,
1. Marquage CE
Livre avec :
1. Une éponge de nettoyage
1. 10 Test Bowie et Dick
1. 20 indicateurs de 121 °c
1. 20 indicateurs de 134 °c
1. Gant isolé en silicone : pour extraire les plateaux chauds
1. Porte plateaux
1. Un distillateur d’eau (débit de 4 l/h minimum, boitier en double enveloppe en acier inox, distribution du distillat par le robinet en face avant, sécurité manque d'eau et sécurité de surchauffage, électrovanne coupant l'alimentation quand le réservoir est plein, conductivité env. 2,3 us/cm à 25 °C). L’appareil doit être livré et installé avec tous les raccords d’alimentation en eau.
	A
	Transversal
	56
	Oui

	10
	Bac Laveur Inox
	Acier inoxydable
1. Dimensions env. : ≥ 60x40x20 cm
1. Double fond perforé amovible
1. Bords arrondis,
1. Résistant aux désinfectants
	C
	Transversal
	50
	Non

	11
	Balance Pèse-Bébé
	Portée max : 20 kg, précision : 10 g
1. Plateau amovible et désinfectable
1. Affichage numérique, fonction tare et hold, arrêt automatique.
1. Alimentation : piles + secteur
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	50
	Oui

	12
	Balance Pèse-Personne
	´- Portée max : 200 kg, précision : 100 g
1. Plateforme antidérapante
1. Affichage numérique grand écran
1. Fonction tare, alimentation piles + secteur
1. Marquage CE
	A
	Maternité
	128
	Oui

	13
	Bandelettes Urinaires À 10 Paramètres
	Paramètres : Leucocytes, Nitrites, Urobilinogène, Protéines, pH, Sang, Densité, Cétones, Bilirubine, Glucose
1. Lecture visuelle
1. Flacon de 100 bandelettes
1. Conservation température ambiante
	D
	Maternité
	279
	Non

	14
	Bassin Réniforme En Plastique
	1. Polypropylène médical
1. Capacité : 700–1000 mL
1. Résistant désinfectants et chaleur ≥ 120°C
1. Bords lisses, fond plat
	B
	Transversal
	156
	Non

	15
	Berceau Pour Nouveau-Nés Avec Matelas
	Structure : acier inoxydable ou aluminium anodisé
1. Intérieur : 40x60 cm ou mieux
1. Roues pivotantes avec frein
1. Matelas inclus : mousse hypoallergénique, housse PVC lavable
1. Hauteur réglable, bords arrondis
	C
	Néonatologie
	138
	Non

	16
	Bilirubinomètre Transcutané
	Type : transcutané non invasif
1. Ecran tactile, Fonctionne sur batterie avec socle de recharge
1. Plage : 0–25 mg/dL, précision env. ±1,5 mg/dL
1. Résultat en < 3 secondes
1. Mémoire ≥ 100 mesures
1. Durée de vie ≥ 150 000 mesures
1. Sonde en silicone
1. Système de calibration automatique sur le socle de recharge
1. Interface en français
1. Livrée avec mallette de transport rigide
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	4
	Oui

	17
	Boîte de stérilisation inox pour instruments médicaux
	Acier inoxydable
1. Dimensions env. : 30x15x6 cm
1. Autoclavable
	B
	Transversal
	73
	Non

	18
	Boîte À Pansements
	01 container en inox regroupant l’ensemble de l’instrumentation
1. 01Paire de ciseaux de Mayo droite 17 cm
1. 01Paire de ciseaux de Mayo courbe 17 cm
1. 02 Manches bistouri, modèle standard no : 4
1. 02 Pinces à disséquer, inox, avec griffes 14 cm
1. 02 Pinces à disséquer, inox, sans griffes 14 cm
1. 02Pince de Kocher, droite, a griffes, 16 cm.
1. 02 Pinces de Halstead-Mosquito, droite, avec griffes, 12 cm
1. 02 Pinces de Halstead-Mosquito, droite, sans griffes, 12 cm
1. 02 Pince de Péan, 14 cm
1. 01 Pince porte-aiguille de Mayo-Hegar, 16 cm
1. 01 paire de ciseaux chirurgicaux, bouts pointus, 12 cm
1. 01 paire de ciseaux chirurgicaux, bouts ronds, 12 cm
	B
	Transversal
	82
	Oui

	19
	Boîte À Suture Pour Déchirure Vaginale
	Boite à instruments en inox regroupant l’ensemble de l’instrumentation, autoclavable
1. 1 cupule en inox, fond plat, diamètre 8 cm, capacité 100ml
1. 1 Paire de ciseaux chirurgicaux, bouts pointu/mousse, 14,5 cm.
1. 1 Paire de ciseaux de Braun-Stadler, à périnée.
1. 1 Paire de ciseaux de Cooper, courbe, 14,5 cm.
1. 2 Pinces à disséquer, inox, sans griffes, 14,5 cm.
1. 1 Pince de Pean, droite, sans griffes, 14 cm. Fine
1. 1 Pinces de Rochester-Ochsner, droite, a griffes, 16 cm.
1. 1 Porte-aiguille de Mayo-Hegar, tungstène, 20 cm.
	B
	Maternité
	80
	Oui

	20
	Boîte À Valve Pour Examen Vaginal
	Boite inox regroupant l’ensemble de l’instrumentation
1. 3 Compas de Rochard
1. 3 Lames de Lardennois
1. 1 Valve de Deaver
1. 1 Valve de Kelly
1. 1 Valve Doyen 60 X 45
1. 1 Valve Doyen 75 X 55
1. 1 Valve Doyen 90 X 55
1. 3 Valves de Rochard
	B
	Maternité
	79
	Oui

	21
	Boîte Cylindrique Inox Autoclave D:150 H:150 mm
	Acier inoxydable
1. Ø 150 mm x H 150 mm env.
1. Couvercle avec ouvertures de stérilisation
	B
	Transversal
	39
	Non

	22
	Boîte Cylindrique Inox Autoclave D:220 H:200 mm
	Acier inoxydable
1. Ø 220 mm x H 200 mm (±2 mm)
1. Couvercle avec ouvertures de stérilisation
	B
	Transversal
	44
	Non

	23
	Boîte D'Accouchement
	1 boite inox regroupant l’ensemble de l’instrumentation
1 pince a pansements
1 ciseau mousse courbe 18 cm
1 speculum vaginal inox large
1 stéthoscope pinard aluminium obstétrical
1 sonde vésicale femme métal
1 ciseau ombilical
1 ciseau Rochester
	B
	Maternité
	168
	Oui

	24
	Boîte D'Épisiotomie
	01 boite inox regroupant l’ensemble de l’instrumentation
01 Cupule en inox à bec et fond plat, diamètre 8 cm capacité 150ml
01 Ecarteur de rose 13 cm
01 Manche de bistouri modelé standard n°4.
01 Ciseaux chirurgicaux, bouts ronds 14,5 cm
01 Ciseaux de metzembaum courbe 15 cm
01 Pince à disséquer en inox a griffes 14,5 cm
01 Pince de halstead-mosquito, courbe avec griffes 12,5 cm
01 Pince de Halstead-mosquito, courbe sans griffes 12,5 cm
01 Pince de Pean 14 cm. pinces fixes champs de Backauss, 13 cm
01 Porte aiguille de Mayo Hegard 16 cm.
	B
	Maternité
	162
	Oui

	25
	Boîte D'Examen Gynécologique
	01 boite inox regroupant l’ensemble de l’instrumentation
02x VALVE VAGINALE DOYEN L:230MM 45X90MM
02x VALVE DE DOYEN L:240MM  60X35MM
02x VALVE DE DOYEN L:240MM  90X35MM
01x SPECULUM CUSCO PLIANT 30X100MM
01x PINCE A PANSEMENTS UTERIN DROITE L:240MM
01x SPECULUM COLLIN MODELE LOURD 35X100MM
02x PINCE MUSEUX L:240MM DROITE 4 GRIFFES 7MM
02x PINCE POZZI L:240MM DROITE 2 GRIFFES
03x PINCE KOCHER DROITE L:140MM A GRIFFES
01x CISEAUX MOUSSES COURBES L:160MM
02x PINCE POUR ARTERE UTERINE JL FAURE L:210MM COURBE SANS GRIFFES MODELE FORT
01x CISEAUX METZENBAUM DROITS L:180MM
01x CUPULE A BEC FOND PLAT D:100MM H:50MM 250 ML
01x MANCHE DE BISTOURI N° 3 INOX
	B
	Maternité
	149
	Oui

	26
	Boîte De Chirurgie Pour Curetage
	01 boite inox regroupant l’ensemble de l’instrumentation
02x CISEAUX MOUSSES COURBES L:140MM
02x CISEAUX MAYO DROITS LAME PLATE L:150MM
02x PINCE KOCHER DROITE L:160MM A GRIFFES
02x PINCE KOCHER DROITE L:160MM SANS GRIFFES
02x PINCE KOCHER COURBE L:150MM SANS GRIFFES
02x PINCE HALSTEAD COURBE L:120MM A GRIFFES
02x PINCE FIXE COMPRESSE BACKHAUS L:90MM
02x DISSECTION L:140MM AVEC GRIFFES
01x PINCE PEAN L:140MM
01x PINCE A PANSEMENTS UTERIN DROITE L:240MM
01x PINCE POZZI L:240MM DROITE 2 GRIFFES
02x CLAMP BAR POUR LE CORDON
02x PERCE MEMBRANE (POUR POCHE DES EAUX) L:220MM
01x SPECULUM COLLIN 35X95MM
06x SPECULUM CUSCO PLIANT 35X100MM
01x PINCE A BIOPSIE L:350MM
01x CURETTE UTERINE SIMON DOUBLE COURB. L:270MM 10MM
01x CURETTE UTERINE GOURDET L:260MM 10MM
01x CURETTE UTERINE VOLKMANN RIGIDE L:280MM 10MM
01x PORTE AIGUILLE MAYO-HEGAR L:180MM
02x SONDE METALLIQUE POUR FEMME L:150MM CH12 - D:4.0MM - CHROME
	B
	Maternité
	59
	Oui

	27
	Boîte Inox 170x70x30 mm
	Acier inoxydable
1. Dimensions : 170x70x30 mm env.
1. Couvercle charnière ou coulissant
1. Stérilisable autoclave 134°C
	B
	Transversal
	45
	Non

	28
	Boîte Inox 200x80x60 mm
	Acier inoxydable
1. Dimensions : 200x80x60 mm env.
1. Couvercle charnière ou coulissant
1. Stérilisable autoclave 134°C
	B
	Transversal
	48
	Non

	29
	Boîte Inox 250x150x60 mm
	Acier inoxydable
1. Dimensions : 250x150x60 mm env.
1. Couvercle charnière ou coulissant
1. Stérilisable autoclave 134°C
	B
	Transversal
	46
	Non

	30
	Boîte Inox 300x150x70 mm
	Acier inoxydable
1. Dimensions : 300x150x70 mm env.
1. Couvercle charnière ou coulissant
1. Stérilisable autoclave 134°C
	B
	Transversal
	61
	Non

	31
	Bouteille D'Oxygène Pour Transport
	Capacité : 5 L
1. Pression max : 200 bars
1. Matière : aluminium ou acier
1. Robinet + détendeur intégré
1. Débitmètre : 0–15 L/min
1. Sac de transport inclus
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	1
	Oui

	32
	Bracelet D'Identification
	1. Matière : polypropylène ou Tyvek
1. Tailles : adulte, pédiatrique, néonatal
1. Zone écriture ou code-barres
1. Fermeture inviolable
1. Résistant eau et désinfectants, usage unique
	D
	Transversal
	1032
	Non

	33
	Canules De Guédel N°00, 0 Et 1
	Tailles : N°00, N°0, N°1 néonatales/pédiatriques
1. PVC médical transparent
1. Bague garde-dents colorée (code couleur/taille)
1. Bords lisses, atraumatiques
1. Stérile réutilisable autoclavable
1. Marquage CE
	D
	Néonatologie
	163
	Oui

	34
	Cardiotocographe (CTG)
	Equipé de 2 voies RCF, et une voie TOCO
1. Écran ≥ 8 pouces couleur, avec 3 modes d’affichages différents (tracés + valeurs, tracés uniquement ou valeurs uniquement)
1. Alertes sonores et visuelles
1. RCF:
1. Etendue de mesure 30bpm - 220bpm
1. Résolution 1 bpm (précision +/-1 bpm)
TOCO :
-Etendue de mesure 0 - 100%
1. Réponse en fréquence : CC 0.5 Hz
1. Mise à zéro automatique / manuel
1. Alertes sonores et visuelles
1. Indicateur de qualité du signal pour optimiser la position du capteur
1. Permet de vérifier automatiquement les signaux croisés lors de grossesse gémellaire.
1. Capteurs étanches à 8 cristaux en étoiles très haute sensibilité (fréquence optimale de 1 MHz)
1. Détection de mouvement à partir de la 10ème semaine
1. Impression thermique intégrée
1. Mémoire ≥ 24h
1. Connectivité USB/Wi-Fi
1. Alimentation secteur et batterie
1. Batterie rechargeable Jusqu’à 7 heures d’autonomie.
1. Marquage CE
1. Livré avec :
1. 01 capteur TOCO
1. 02 capteurs RCF dont 1 de rechange
1. 04 sangles abdominales,
1. 10 rames ou rouleaux de papier thermique
1. 01 cordon d’alimentation secteur
1. 01 marqueur d’évènement
	A
	Maternité
	1
	Oui

	35
	Chaise Roulante
	Cadre aluminium ou acier chromé
1. Largeur assise : 45 cm ou mieux
1. Roues arrière ≥ 24 pouces avec frein
1. Repose-pieds amovibles
1. Accoudoirs réglables/amovibles
1. Charge max ≥ 120 kg
1. Marquage CE
	C
	Transversal
	65
	Non

	36
	Chariot À Pansements Avec Poubelle
	Structure acier inoxydable ou époxy
1. ≥ 2 plateaux
1. Poubelle pédale intégrée ≥ 5 L
1. 4 roues pivotantes avec frein
1. Tiroir fermant à clé
1. Dimensions env. 80x45x90 cm
	C
	Transversal
	43
	Non

	37
	Chariot Brancard Avec Ridelles
	Structure acier inoxydable ou époxy
1. Plateau env. : 190x70 cm
1. Ridelles rabattables des 2 côtés
1. Hauteur réglable env. : 60–90 cm
1. 4 roues ≥ 125 mm avec frein
1. Charge max ≥ 180 kg, matelas inclus
1. Marquage CE
	C
	Transversal
	50
	Non

	38
	Clamps De Barr Pour Cordon Ombilical Et Ciseaux
	Clamps plastique usage unique stériles
1. Taille standard néonatale, fermeture irréversible
1. Ciseaux inox inclus stérilisables
1. Emballage stérile individuel
1. Marquage CE
	D
	Maternité
	2047
	Non

	39
	Collecteur D'Instruments Piquants Ou Tranchants
	Capacités :  10 L
1. Résistant à la perforation
1. Fermeture définitive inviolable
1. Marquage danger biologique
1. Conforme CE
	D
	Transversal
	276
	Non

	40
	Concentrateur D'Oxygène
	Débit réglable continu de 1 à 10 L/min
1. Pureté d’oxygène : 93 % ± 3 % à 10 L/min
1. Pression de sortie : 30–70 kPa
1. Technologie PSA avec tamis moléculaire importé garantissant pureté médicale
1. Fonctionnement en continu 24 heures/jour
1. Niveau sonore ≤ 52 dB, irréprochable pour un usage nocturne ou en chambre
1. Écran LED haute définition
1. Système d’auto-diagnostic avec codes d’erreur clairs
	A
	Transversal
	70
	Oui

	41
	Corbeille
	Plastique médical résistant aux désinfectants
1. Capacité : 15 L
1. Poignée intégrée
1. Résistante UV et produits chimiques
	E
	Transversal
	193
	Non

	42
	Cuvettes Haricots
	Acier inoxydable
1. Capacité : 1000 ml
1. Bords lisses, résistantes désinfectants et autoclave
	B
	Transversal
	267
	Non

	43
	Débitmètre Avec Flacon Barboteur Pour Oxygène
	Détenteur : connexion à la bouteille par système à Ecrou
1. Manomètre large pour lecture de la pression de la bouteille
1. Débitmètre à bille de 1 L à 15 L/min
1. Flacon Humidificateur capacité : 200 ml min
1. Lunette à Oxygène pour Adulte fournie
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	123
	Oui

	44
	Doppler Fœtal
	Fréquence Doppler : 2 ou 3 MHz
1. Détection dès 10 semaines
1. Affichage numérique BPM
1. Haut-parleur intégré
1. Alimentation piles AA
1. Marquage CE
	A
	Maternité
	57
	Oui

	45
	Échographe
	Un appareil d’échographie couleur portable permettant de réaliser les examens suivants :
1. Abdominale
1. Vasculaire
1. Gynécologie et obstétrique
1. Urologie
1. Les parties molles (tyroïde) …
1. Prise en charge des types de sondes : linéaire, cardiaque, convexe, micro convexe, biplan, phase array, volumique, endogastrique
1. Avec un système évolutif compatible vers les autres modes examens : cardiologie, 3D/4D, …
Options générales :
1. Appareil portable avec batterie intégrée rechargeable avec autonomie minimale de 1h30 minimum en pleine utilisation.
1. Démarrage rapide.
1. Clavier alpha numérique convivial.
1. Ecran LCD de Haute Résolution ; 15 pouces minimum, couleur, avec un bon contraste permettant l’affichage des images de haute résolution.
1. Réglages dédiés à chaque application avec possibilité de créer de nouveau réglage personnalisé par l’utilisateur.
1. Haut-parleur intégré
1. 8 segments TGC
1. Archive interne de 1 TB minimum avec un disque dur externe SSD de 1 TB pour stockage et backup
1. Port USB et port Ethernet
1. Possibilité de transférer les dossiers patients sur PC
1. 3 connecteurs minimum sur l’échographe portable pour une possibilité de transfert dans les compagnes mobiles.
1. Calcul vasculaire automatique
1. Mesure automatique de paramètres fœtaux : traçage et calcul bip,PA,PC
1. Fonction automatique du visage fœtal
1. Formules définies par l’utilisateur
1. Calculs et mesures automatique en temps réel (doppler).
1. Bibliothèque des mesures et des calculs pour chaque application (biométrie fœtale, âge gestationnel.
1. Bibliothèque des commentaires et des figurines pour chaque application.
1. Protocole DICOM impression et worklist
Imagerie :
Optimisation automatique
1. Optimisation du spectre Doppler : ligne de base, vitesse de défilement, inversion, correction de l’angle, ajustement des PRF.
1. Mode B, mode harmonique, doppler couleur CFM, doppler énergie, doppler pulsé (avec possibilité d’ajustement de la ligne de base, angle de tir, PRF.).
1. Duplex et triplex en temps réel pour toutes les profondeurs et les PRF.
1. Bonne qualité d’image optimisée avec :
1. Focalisation multiple et dynamique.
Les modes
1. Mode B
1. Mode M
1. Mode Doppler couleur, énergie, continu, pulsé et tissulaire
1. Elastography
Optimisation automatique du :
1. Mode B en une seule touche
1. Mode couleur en une seule touche
1. Mode doppler pulsé en une seule touche
Bonne qualité d’image optimisée avec :
1. Fonction technologie d’élimination des artéfacts
1. Focalisation multiple et dynamique.
1. Duplex et triplex en temps réel.
Cardiaque :
Logiciel de données cardiaques et rapport patient permettant :
1. Les mesures ventriculaires, aortiques et auriculaires,
1. Les mesures du volume,
1. La formule de Simpson,
1. L’équation de continuité, le temps de demi-pression et le débit cardiaque ;
1. Ratio d’effondrement de la veine cave inférieure,
1. Volume OG/OD, masse ventriculaire gauche, TDI, FC, dP/dT
Vasculaire :
1. Mesures de diamètre / ellipse, débit volumique, VTI, pourcentage de diamètre et surface, vitesse de systole, vitesse de fin diastolique,
1. Indice de résistance, indice de pulsatilité, rapport S / D, temps
1. Vitesse maximale moyenne
1. Module de calcul de la carotide : CCA, ICA, ECA, ICA /Ratio CCA, vertébral
Sondes :
1. Sonde Abdominale large bande couvrant au minimum la plage de fréquence de 2 à 6 Mhz ou mieux
1. Sonde linéaire large bande couvrant au minimum la plage de fréquence de 4 à 13 Mhz ou mieux
1. Sonde endovaginal large bande couvrant au minimum la plage de fréquence de 3 à 12Mhz ou mieux
Livré avec :
1. Sac ou valise originale
1. Chariot de même marque servant comme support mobile
1. Imprimante noir et blanc sur papier thermique
1. Pédales pour geler et pour reprendre l'image
1. Onduleur adapté
1. 2 bidons de gel 5L
1. Boite de 5 U de papier pour imprimante.
	A
	Transversal
	58
	Oui

	46
	Équipement Administration Air Et Oxygène Néonatal
	La concentration en oxygène est réglable en continu de 21% à 100%
1. La concentration en oxygène et le débit sont ajustés séparément
1. Débitmètre double air + O2
1. Utilisation simple / double patient
1. Alarme déconnexion
1. Compatible CPAP et ventilateurs néonataux
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	30
	Oui

	47
	Escabeau À 2 Marches
	Acier inoxydable
1. 2 marches antidérapantes, charge max ≥ 150 kg
1. Marche env. : 40x20 cm
1. Bords arrondis
	E
	Transversal
	80
	Non

	48
	Flacons Laveurs 250 mL
	Polyéthylène ou polypropylène, capacité 250 mL
1. Embout applicateur directionnel
1. Résistant solvants et désinfectants
	D
	Transversal
	79
	Non

	49
	Forceps Obstétricaux
	Type : Kielland 41cm
1. Acier inoxydable 18/10
1. Stérilisable autoclave 134°C
1. Finition polie miroir, taille gravée
1. Marquage CE
	B
	Maternité
	1
	Oui

	50
	Glucomètre Avec Bandelettes Réactives
	Plage : 20–600 mg/dL
1. Volume : ≤ 1 µL, résultat < 5 secondes
1. Mémoire ≥ 500 résultats avec date/heure
1. 01 stylo autopiqueur
1. 50 bandelettes + 50 lancettes incluses
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	223
	Oui

	51
	Guéridon Roulant 2 Plateaux 60x40 cm
	Acier inoxydable
1. 2 plateaux env. 60x40 cm, bords relevés anti-chute
1. 4 roues pivotantes avec frein
1. Hauteur env. : 80–90 cm
	C
	Transversal
	49
	Non

	52
	Horloge Murale
	Diamètre ≥ 30 cm, aiguille trotteuse
1. Cadran lisible à 5 m
1. Pile AA
1. Fixation murale incluse
	E
	Transversal
	91
	Non

	53
	Incubateur Néonatal
	Enceinte double paroi avec porte latérale
1. Température env. : 25–37°C, précision ±0,1°C
1. Humidité env. : 40–95%, mode air/peau contrôlé par micro-ordinateur
1. Alarmes : température, humidité, porthole
1. Niveau sonore intérieur ≤ 45 dB
1. Alimentation secteur 220V/50Hz
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	43
	Oui

	54
	Kit De Réanimation Néonatale
	Composition détaillée par niveau de prise en charge :
1) Secourisme de base (MA)
Maintien thermique : Linges secs, bonnet
Désobstruction : Poire d'aspiration manuelle
Ventilation / oxygénation : Ballon auto-remplisseur néonatal, ballon Ambu 300 ml, masques tailles 0, 1 et 2, réservoir O2, saturomètre
Voies aériennes avancées : Canules de Guedel taille 1 et 2
Circulation / accès vasculaire : —
Cordon ombilical : Clamp, ciseaux stériles
Surveillance : Chronomètre
Documentation : —
Protection / hygiène : Gants non stériles, SHA
2) Ambulance / SAMU (secours médicalisé)
Maintien thermique : Linges secs préchauffés, bonnet, couverture isotherme
Désobstruction : Poire d'aspiration, sondes d'aspiration taille 10 et 8, aspirateur portable
Ventilation / oxygénation : Ballon Ambu 300 ml, masques tailles 0, 1 et 2, réservoir O2, saturomètre
Voies aériennes avancées : Canules de Guedel taille 1 et 2
Circulation / accès vasculaire : — (relève du SAMU médicalisé si présent)
Cordon ombilical : Clamp, ciseaux stériles
Surveillance : Chronomètre, stéthoscope pédiatrique
Documentation : Fiche de transport / transmission
Protection / hygiène : Gants stériles / non stériles, champs, SHA
3) Salle de naissance / maternité
Maintien thermique : Champs préchauffés, bonnet, table radiante
Désobstruction : Sondes d'aspiration calibrées taille 10 et 8, aspirateur mural, canules de Guedel
Ventilation / oxygénation : Ballon Ambu 300 ml, masques tailles 0, 1 et 2, réservoir O2, débitmètre mural, saturomètre
Voies aériennes avancées : Canules de Guedel taille 1 et 2, matériel d'intubation de base
Circulation / accès vasculaire : Cathéters veineux périphériques G22 et G24, seringues 10 ml, glucosé 10 % (ampoule de 10 ml), médicaments d'urgence (adrénaline 1 mg = 1 ml, bicarbonate 14/1000)
Cordon ombilical : Clamp de Barr, ciseaux, compresses
Surveillance : Chronomètre, stéthoscope, saturomètre
Documentation : Fiche de score d'Apgar, protocole affiché
Protection / hygiène : Gants stériles, champs stériles, SHA
4) Unité de néonatologie / réanimation
Maintien thermique : Table chauffante à servo-contrôle, sac polyéthylène (prématurés), matelas gel
Désobstruction : Idem maternité + aspiration trachéale sous laryngoscopie directe
Ventilation / oxygénation : Respirateur néonatal (circuit à usage unique, filtre bactérien), CPAP, mélangeur air/O2 titrable
Voies aériennes avancées : Laryngoscope à lames néonatales droites taille 0, 1 et 2, sondes d'intubation (2,5–3,5 mm), pince de Magill néonatale
Circulation / accès vasculaire : Cathéters ombilicaux veineux / artériels Ch 3 et 5, seringues 10 ml et 50 ml (pousse-seringues), médicaments d'urgence (adrénaline 1 mg = 1 ml, bicarbonate 14/1000)
Cordon ombilical : Idem, set stérile complet
Surveillance : Monitoring continu (FC, SpO2, TA, température), capnographe
Documentation : Dossier de réanimation détaillé, algorithme ILCOR / NRP
Protection / hygiène : Idem + protocole d'asepsie renforcé (unité stérile)
Marquage CE. Emballage compact et transportable.
	A
	Néonatologie
	99
	Oui

	55
	Lampe D'Examen
	LED sur pied roulant
1. Puissance ≥ 30 000 lux à 50 cm
1. Tête orientable 360°, bras articulé réglable
1. Lumière froide (LED)
1. Alimentation 220V/50Hz
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	107
	Oui

	56
	Laryngoscope Néonatal Lames Droites N°00, 0 Et 1
	Manche acier inox, lames droites Miller N°00/0/1
1. Éclairage LED ou fibre optique
1. Piles de rechange incluses
1. Lames autoclavables
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	7
	Oui

	57
	Lunettes À O2 Pour Nouveau-Né
	Tailles : prématuré et standard néonatal
1. Silicone souple hypoallergénique
1. Débit env. : 0,1–2 L/min
1. Tube raccordement ≥ 1,5 m
1. Stérile, usage unique
1. Marquage CE
	D
	Néonatologie
	540
	Oui

	58
	Masques Transparents À Coussinet Anatomiques (Tailles 0 Et 1)
	Silicone transparent, tailles 0 et 1
1. Coussinet gonflable
1. Compatible ballon 300 mL
1. Autoclavable
1. Marquage CE
	D
	Néonatologie
	87
	Oui

	59
	Matelas Et Housse Pour Berceau Nouveau-Nés 60x40 cm
	1. Dimensions : 60x40 cm (±1 cm)
1. Mousse polyuréthane haute densité ≥ 25 kg/m³
1. Housse PVC médical lavable et désinfectable
1. Épaisseur : 5–8 cm
	C
	Néonatologie
	40
	Non

	60
	Matériels D'Intubation
	Sondes : 2,5 / 3,0 / 3,5 mm avec et sans ballonnet
1. Mandrin semi-rigide adapté
1. Pince de Magill néonatale
1. Détecteur CO2 colorimétrique
1. Matériel réutilisable
1. Marquage CE.
	D
	Néonatologie
	1
	Oui

	61
	Mètre Ruban Médical
	Longueur : 150 cm, gradué cm et mm
1. Souple
1. Lavable et désinfectable
	B
	Transversal
	193
	Non

	62
	Moniteur Multifonctions (Néonatologie)
	Standard configuration : ECG, Respiration, Spo2, PNI, Température :
1. Elle doit être munie d’un écran couleur tactile à grand angle de visibilité couleur haute de résolution
1. Diagonale d’au moins 12 pouces avec une résolution 800 x 600 ou plus
1. Affichage de 9 courbes au minimum
1. Alimentation sur secteur 220V et batterie intégrée rechargeable
1. Bouton rotatif
1. Ecran tactile de dernière génération
1. Marquage CE
Mesure de l’ECG 3 et 5 dérivations :
1. Mesure du rythme cardiaque d'env. 20 à 300 bpm à ± 2 bpm
1. Alarmes visuelles et sonores
1. Mesure non- invasive de la pression :
1. Mesure non invasive de la pression sur une plage d'env. 30 à 250 mmHg avec une précision d'env. ± 3 mm Hg.
1. Intervalle de temps entre les mesures ajustables
1. Affichage des valeurs numériques des pressions systolique et diastolique.
1. Alarmes visuelles et sonores ajustables pour des mesures élevées ou basses de pressions systolique et diastolique
1. Mode de fonctionnement : Manuel, ou à intervalle préréglé
1. Compatible avec le protocole HL7
Mesure de la SpO2 transcutanée :
1. Mesure de la saturation en oxygène avec une précision d'env. 2% sur une plage de mesure de 70 à 100% ou mieux
1. Affichage :
· De la valeur numérique de la SpO2 transcutanée
· De l’onde pléthysmographie sur demande
· Alarmes visuelles et sonore ajustable
Mesure de la Température :
1. Plage de mesure : 21°C – 45°C ou mieux
1. Alimentation électrique : AC, DC et batterie intégrée d’autonomie d’au moins 3 heures
Accessoires :
· 1 Câble ECG à 3 ou 5 brins
· 1 Capteur SpO2 réutilisable pour adulte
· 1 Sonde de température cutanée
· 1 Brassard pour PNI adulte et enfant
L’appareil doit être livré avec un système de fixation mural adaptable
	A
	Transversal
	7
	Oui

	63
	Oxymètre De Pouls
	Menu de fonctionnement pour les paramètres de fonction
⁻ Affichage de la valeur SpO2
⁻ Affichage de la valeur du pouls, affichage du graphique à barres
⁻ Mode d'affichage : écran couleur TFT de 2,8 pouces ou mieux
⁻ Résolution d'écran env. : 320*240
⁻ Plage de mesure SpO2 : 0 % ~ 100 % (la résolution est de 1 %)
⁻ Précision : 70 % ~ 100 % : ± 2 % ou mieux
⁻ Plage de mesure PR : 30 bpm ~ 250 bpm (la résolution est de 1 bpm) ou mieux
⁻ Précision : ±2 bpm ou ±2 % (selon la valeur la plus élevée)
⁻ Performances de mesure dans des conditions de remplissage faibles : la SpO2 et la fréquence du pouls peuvent être affichées correctement lorsque le taux de remplissage du pouls est de 0,4 %. L'erreur de SpO2 est de ±4 %, l'erreur de fréquence du pouls est de ±2 bpm ou de ±2 % (selon la valeur la plus élevée) ou mieux.
⁻ Batterie rechargeable
Livré avec 2 capteurs SpO2 : Enfant, adulte
	A
	Transversal
	31
	Oui

	64
	Paravent Modulaire Roulant À 2 Panneaux
	2 panneaux articulés, H=180 cm, L totale=180 cm
1. Structure aluminium ou acier époxy
1. Revêtement blanc lavable et désinfectable
1. 4 roues pivotantes avec frein, montage sans outil
	C
	Transversal
	110
	Non

	65
	Pince De Magill Néonatale
	Taille néonatale, acier inoxydable 18/10
1. Longueur environ 16 à 20 cm
1. Stérilisable autoclave 134°C
1. Finition polie
1. Marquage CE
	B
	Néonatologie
	23
	Non

	66
	Pince Stérilisateur Tout Usage
	Acier inoxydable 18/10
1. Longueur : 25–30 cm, embouts droits ou coudés
1. Stérilisable autoclave 134°C
1. Poignée antidérapante
	B
	Transversal
	80
	Non

	67
	Plateau Inox 170x110 H:20 mm
	Acier inoxydable 18/10
1. 170x110 mm, bords H=20 mm (±2 mm)
1. Bords relevés, soudures polies miroir
1. Stérilisable autoclave
	B
	Transversal
	139
	Non

	68
	Plateau Inox 240x180 H:30 mm
	Acier inoxydable 18/10
1. 240x180 mm, bords H=30 mm (±2 mm)
1. Bords relevés, soudures polies miroir
1. Stérilisable autoclave
	B
	Transversal
	138
	Non

	69
	Plateau Inox 310x100 H:40 mm
	Acier inoxydable 18/10
1. 310x100 mm, bords H=40 mm (±2 mm)
1. Bords relevés, soudures polies miroir
1. Stérilisable autoclave
	B
	Transversal
	58
	Non

	70
	Pompe Pour Alimentation Par Gavage
	Pompe de nutrition pour adultes et enfants
1. Débit : 1–300 mL/h ou mieux
1. Option Chauffage
1. Anti-occlusion Automatique
1. Alarmes : obstruction, fin de poche, batterie
1. Compatible tubulures standards
1. Écran LCD Tactile de 4,0 pouces ou mieux
1. Batterie rechargeable ≥ 8h + secteur 220V
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	14
	Oui

	71
	Pompes À Perfusion Et Pousse-Seringues Électriques
	Volume seringue : 50 mL
1. Débit : 0,1–99,9 mL/h, précision ±2% ou mieux
1. Alarmes : occlusion, fin de dose, batterie
1. Mémoire protocoles médicaments néonataux
1. Alimentation sur secteur 220V et batterie intégrée rechargeable, Autonomie batterie ≥ 4h
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	12
	Oui

	72
	Potence À Sérum Sur Roulettes
	Acier inoxydable ou aluminium
1. Hauteur réglable env. : 100–200 cm
1. ≥ 4 crochets, base 5 roulettes
1. Charge max ≥ 15 kg, vis de blocage
	C
	Transversal
	105
	Non

	73
	Purificateur D'Air Médical
	Filtration HEPA H14 + charbon actif
1. Débit ≥ 100 m³/h
1. Efficacité ≥ 99,97% (particules 0,3 µm)
1. Niveau sonore ≤ 50 dB
1. Ecran tactile, Indicateur saturation filtre, module d'ionisation
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	1
	Non

	74
	Réfrigérateur Médical Avec Thermomètre
	Capacité : 300 L
1. Température : 2–8°C, précision ±1°C
1. Système froid ventilé
1. Compresseur linéaire
1. Multi Air Flow
1. Gaz réfrigérant
1. Afficheur
1. Thermomètre intégré avec alarme
1. Alarme porte ouverte et température
1. Classe climatique SN-T
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	12
	Non

	75
	Sac De Sable
	1. Toile imperméable lavable
1. Poids : 1–2 kg, dimensions env. 20x10x5 cm
1. Remplissage sable ou granulés
1. Couture renforcée
	D
	Maternité
	2
	Non

	76
	Sac Pour Linge Sale
	Polyester ou polypropylène, capacité 60 L ou mieux
1. Fermeture coulisse ou zip
1. Résistant aux liquides biologiques
1. Lavable à 90°C, couleur jaune ou rouge
	E
	Transversal
	203
	Non

	77
	Scope Pinard (Stéthoscope Obstétrical)
	Aluminium ou inox
1. Taille : L13cm x D5cm, pavillon évasé
1. Surface lisse et désinfectable
	B
	Maternité
	2
	Non

	78
	Seau Avec Couvercle Et Pédale 13 L
	En Inox, Capacité 13 L, ouverture pédale
	E
	Transversal
	272
	Non

	79
	Sondes D'Aspiration Ch6, Ch8 Et Ch10
	Calibres Ch6, Ch8, Ch10, longueur 40–50 cm
1. PVC médical souple transparent
1. Extrémité ouverte et latérale
1. Code couleur par calibre
1. Stérile, emballage individuel
1. Marquage CE
	D
	Néonatologie
	482
	Oui

	80
	Sondes D'Intubation 2,5 / 3 / 3,5 mm
	DI : 2,5 / 3,0 / 3,5 mm, sans ballonnet
1. PVC médical
1. Marquage centimétrique
1. Stérile
1. Marquage CE
	D
	Néonatologie
	77
	Oui

	81
	Sondes Gastriques Ch6 Et Ch8
	Calibres Ch6 et Ch8, longueur 40–50 cm
1. Silicone ou PVC médical
1. Extrémités arrondies atraumatiques
1. Repères centimétriques, stérile usage unique
1. Marquage CE
	D
	Néonatologie
	147
	Oui

	82
	Stéthoscope
	Type binaural double pavillon (adulte + pédiatrique)
1. Acier inoxydable, tube 60–70 cm
1. Embouts silicone confortables
1. Fréquence 20 Hz–1000 Hz
1. Résistant aux désinfectants
1. Marquage CE
	B
	Transversal
	198
	Oui

	83
	Système De Climatisation
	Split mural réversible
1. Capacité : 18 000 BTU
1. Classe énergétique ≥ A++
1. Filtre antibactérien, niveau sonore ≤ 45 dB
1. Télécommande incluse
1. Marquage CE
	E
	Transversal
	99
	Non

	84
	Table À Instrument Type Mayo
	Acier inoxydable 18/10
1. Plateau ≥ 50x35 cm
1. Hauteur réglable env. : 80–130 cm
1. Base roulettes pivotantes avec frein
1. Charge max plateau ≥ 10 kg
	C
	Transversal
	67
	Non

	85
	Table Chauffante Néonatale (salles d’accouchement / unité néonatale)
	Ecran d’affichage d’au moins 5 pouces
1. Appareil doit être mobile et compact avec roues, pare-chocs et freins.
1. L’appareil comporte un plateau pour accessoires
1. Table-lit avec matelas et emplacement pour cassette radiographie.
1. Inclinaisons Trendelenburg et Trendelenburg inversé.
1. Rampe chauffante amovible à droite et à gauche sur 180°
1. Produit une chaleur radiante uniforme sur l’ensemble de la table.
1. Contrôle du chauffage selon la température cutanée du nouveau-né ;
1. Bande de performance de l'affichage de température de 20.0 à 45.0°C ou mieux.
1. Energie de chauffage d’au moins 700 Watts.
1. Affichage numérique de la température de contrôle et la température cutané du nouveau-né ;
1. Possibilité de mesurer deux températures simultanément à deux endroits du corps du bébé.
Alarmes sonores et visuelles :
 Défectuosité de la sonde ;
 Coupure d’alimentation électrique ;
 Haute et basse température de la peau ;
	A
	Néonatologie
	65
	Oui

	86
	Table D'Examen Gynécologique Avec Escabeau
	Pièces métalliques époxy
1. Moteurs et boîtier de commande IPX4 minimum
1. Positions du dossier, de la hauteur, du Trendelenburg, de l'anti-Trendelenburg, du support de jambe et du support de mollet contrôlés électroniquement par télécommande
1. La jambe séparée à deux parties
1. Bac à déchets amovible en chrome-nickel
1. Support de mollet réglable
1. Châssis en plastique ABS facile à nettoyer
1. Rouleau à serviettes
1. Batterie pour un fonctionnement non-stop
1. Surface de couchage en polyuréthane souple et facile à nettoyer
1. Largeur (hors tout) 70 cm ou mieux
1. Longueur (sur tout) 131 cm ou mieux
1. Hauteur Min. 69 cm ou mieux
1. Hauteur max. 94 cm ou mieux
1. Surface de couchage 61 x 91 cm ou mieux
1. Surface d'assise 58 x 36 cm ou mieux
1. Capacité de travail de sécurité 200 kg ou mieux
	A
	Maternité
	108
	Oui

	87
	Table De Réanimation Néonatale
	Ecran d’affichage d’au moins 5 pouces
1. Appareil doit être mobile et compact avec roues, pare-chocs et freins.
1. L’appareil comporte un plateau pour accessoires
1. Plateau chauffant radiant intégré
1. Rails pour équipements (O2, aspiration)
1. Matelas chauffant, tiroirs rangement
1. Roues avec frein
1. Alimentation 220V/50Hz
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	2
	Oui

	88
	Table D'Examen
	Revêtement vinyle médical lavable
1. Dossier réglable, hauteur fixe
1. Charge max ≥ 150 kg
1. Dimensions : 180 × 60 × 70 cm ou mieux
1. Châssis en acier inox
1. Livré avec escabeau
1. Marquage CE
	C
	Transversal
	15
	Non

	89
	Tableau D'Affichage
	Type : blanc magnétique
1. Dimensions ≥ 120x80 cm
1. Cadre aluminium, surface effaçable à sec
1. Fixation murale incluse
	E
	Transversal
	2
	Non

	90
	Tambour Stérile Vertical Inox 180 mm
	Acier inoxydable 18/10
1. Diamètre : 180 mm
1. Ouvertures latérales coulissantes pour stérilisation
1. Résistant 134°C
	B
	Transversal
	72
	Non

	91
	Tambour Stérile Vertical Inox 150 mm
	Acier inoxydable 18/10
1. Diamètre : 150 mm
1. Ouvertures latérales coulissantes pour stérilisation
1. Résistant 134°C
	B
	Transversal
	72
	Non

	92
	Tensiomètre
	Type : électronique automatique
1. Mesure : PAS, PAD, FC
1. Brassards : adulte + grand adulte + enfant
1. Précision ±3 mmHg ou mieux
1. Mémoire ≥ 60 mesures
1. Marquage CE
	A
	Transversal
	156
	Oui

	93
	Thermocoagulateur Pour Gynécologie
	Type : thermocoagulateur col utérin
1. Température : 100°C précise, minuterie intégrée
1. Sonde acier inoxydable taille standard
1. Alimentation 220V/50Hz
1. Marquage CE
	A
	Maternité
	2
	Oui

	94
	Thermomètre Médical Digital
	Plage : 32–42°C, précision ±0,1°C ou mieux
1. Résultat en < 60 secondes
1. Bip sonore fin de mesure, mémoire dernière mesure
1. Étanche
1. Marquage CE
	D
	Transversal
	202
	Non

	95
	Toise Murale
	Plage : 0–200 cm, précision ±1 mm
1. Butée coulissante pour la tête
1. Graduation lisible, fixation murale
1. Aluminium ou ABS
	B
	Transversal
	114
	Non

	96
	Ventilation Non Invasive CPAP Néonatale
	Pression CPAP : 2–10 cmH2O réglable
1. FiO2 : 21–100%
1. Interface utilisateur configurable et personnalisée
1. Interfaces : prongs nasaux + masque nasal tailles 0/1/2
1. Alarmes : déconnexion, FiO2, pression
1. Mesure du CO2
1. Humidificateur chauffant intégré
1. Marquage CE
	A
	Néonatologie
	1
	Oui

	97
	Ventouse Obstétricale Silicone
	Silicone médical souple
1. Diamètres : 40, 50 et 60 mm
1. Stérilisable autoclave
1. Marquage CE
	B
	Maternité
	59
	Oui

	98
	Vitrine À Instruments 1 Porte Vitrée
	Dimensions : L=80 x P=40 x H=180 cm ou mieux
1. Acier laqué époxy, 1 porte vitrée avec serrure
1. ≥ 4 clayettes réglables
1. Finition anti-rouille
	C
	Transversal
	52
	Non



[bookmark: _Toc236727861]ANNEXE 2 : FICHE DESCRIPTIVE DES ARTICLES PROPOSÉS

Le soumissionnaire devra soumettre une fiche descriptive pour chaque article proposé. Chaque fiche rappellera le numéro d'article, sa catégorie (A à E) et son service destinataire tels qu'indiqués à l'Annexe 1, et précisera la marque, le modèle, le pays de fabrication, le constructeur et les caractéristiques techniques détaillées, accompagnées de la documentation du fabricant. Ces fiches serviront de base à l'évaluation de la conformité des produits proposés au regard des spécifications techniques requises à l'Annexe 1 ; l'absence de fiche pour un article, ou une fiche incomplète, pourra entraîner la non-conformité et/ou le rejet de l'article concerné.


[bookmark: _Toc236727862]ANNEXE 3 : BORDEREAU DES PRIX DÉTAIL ESTIMATIF
Le soumissionnaire renseignera le bordereau des prix détail estimatif en indiquant le prix unitaire hors TVA et le prix total. Les quantités finales pourront subir des révisions selon les exigences des établissements de santé cibles ainsi que le budget global. 
Le bordereau dûment renseigné, signé et daté est joint à l’offre financière.
	N°
	Désignation de l'article
	Qté
	P.U. HT (DH)
	Montant total HT (DH)

	1
	Aiguilles Néonatales Pour Bilan Sanguin
	50
	
	

	2
	Analyseur D'Hémoglobine (Hémoglobinomètre)
	56
	
	

	3
	Appareil De Gaz Du Sang
	2
	
	

	4
	Appareil De Nébulisation
	4
	
	

	5
	Appareil De Radio Mobile
	2
	
	

	6
	Appareil De Photothérapie Conventionnelle Et Intensive
	3
	
	

	7
	Armoire À Médicaments 1 Porte
	57
	
	

	8
	Aspirateur Médical Avec Manomètre
	62
	
	

	9
	Autoclave Avec Distillateur
	56
	
	

	10
	Bac Laveur Inox
	50
	
	

	11
	Balance Pèse-Bébé
	50
	
	

	12
	Balance Pèse-Personne
	128
	
	

	13
	Bandelettes Urinaires À 10 Paramètres
	279
	
	

	14
	Bassin Réniforme En Plastique
	156
	
	

	15
	Berceau Pour Nouveau-Nés Avec Matelas
	138
	
	

	16
	Bilirubinomètre Transcutané
	4
	
	

	17
	Boîte de stérilisation inox pour instruments médicaux
	73
	
	

	18
	Boîte À Pansements
	82
	
	

	19
	Boîte À Suture Pour Déchirure Vaginale
	80
	
	

	20
	Boîte À Valve Pour Examen Vaginal
	79
	
	

	21
	Boîte Cylindrique Inox Autoclave D:150 H:150 mm
	39
	
	

	22
	Boîte Cylindrique Inox Autoclave D:220 H:200 mm
	44
	
	

	23
	Boîte D'Accouchement
	168
	
	

	24
	Boîte D'Épisiotomie
	162
	
	

	25
	Boîte D'Examen Gynécologique
	149
	
	

	26
	Boîte De Chirurgie Pour Curetage
	59
	
	

	27
	Boîte Inox 170x70x30 mm
	45
	
	

	28
	Boîte Inox 200x80x60 mm
	48
	
	

	29
	Boîte Inox 250x150x60 mm
	46
	
	

	30
	Boîte Inox 300x150x70 mm
	61
	
	

	31
	Bouteille D'Oxygène Pour Transport
	1
	
	

	32
	Bracelet D'Identification
	1032
	
	

	33
	Canules De Guédel N°00, 0 Et 1
	163
	
	

	34
	Cardiotocographe (CTG)
	1
	
	

	35
	Chaise Roulante
	65
	
	

	36
	Chariot À Pansements Avec Poubelle
	43
	
	

	37
	Chariot Brancard Avec Ridelles
	50
	
	

	38
	Clamps De Barr Pour Cordon Ombilical Et Ciseaux
	2047
	
	

	39
	Collecteur D'Instruments Piquants Ou Tranchants
	276
	
	

	40
	Concentrateur D'Oxygène
	70
	
	

	41
	Corbeille
	193
	
	

	42
	Cuvettes Haricots
	267
	
	

	43
	Débitmètre Avec Flacon Barboteur Pour Oxygène
	123
	
	

	44
	Doppler Fœtal
	57
	
	

	45
	Échographe
	58
	
	

	46
	Équipement Administration Air Et Oxygène Néonatal
	30
	
	

	47
	Escabeau À 2 Marches
	80
	
	

	48
	Flacons Laveurs 250 mL
	79
	
	

	49
	Forceps Obstétricaux
	1
	
	

	50
	Glucomètre Avec Bandelettes Réactives
	223
	
	

	51
	Guéridon Roulant 2 Plateaux 60x40 cm
	49
	
	

	52
	Horloge Murale
	91
	
	

	53
	Incubateur Néonatal
	43
	
	

	54
	Kit De Réanimation Néonatale
	99
	
	

	55
	Lampe D'Examen
	107
	
	

	56
	Laryngoscope Néonatal Lames Droites N°00, 0 Et 1
	7
	
	

	57
	Lunettes À O2 Pour Nouveau-Né
	540
	
	

	58
	Masques Transparents À Coussinet Anatomiques (Tailles 0 Et 1)
	87
	
	

	59
	Matelas Et Housse Pour Berceau Nouveau-Nés 60x40 cm
	40
	
	

	60
	Matériels D'Intubation
	1
	
	

	61
	Mètre Ruban Médical
	193
	
	

	62
	Moniteur Multifonctions (Néonatologie)
	7
	
	

	63
	Oxymètre De Pouls
	31
	
	

	64
	Paravent Modulaire Roulant À 2 Panneaux
	110
	
	

	65
	Pince De Magill Néonatale
	23
	
	

	66
	Pince Stérilisateur Tout Usage
	80
	
	

	67
	Plateau Inox 170x110 H:20 mm
	139
	
	

	68
	Plateau Inox 240x180 H:30 mm
	138
	
	

	69
	Plateau Inox 310x100 H:40 mm
	58
	
	

	70
	Pompe Pour Alimentation Par Gavage
	14
	
	

	71
	Pompes À Perfusion Et Pousse-Seringues Électriques
	12
	
	

	72
	Potence À Sérum Sur Roulettes
	105
	
	

	73
	Purificateur D'Air Médical
	1
	
	

	74
	Réfrigérateur Médical Avec Thermomètre
	12
	
	

	75
	Sac De Sable
	2
	
	

	76
	Sac Pour Linge Sale
	203
	
	

	77
	Scope Pinard (Stéthoscope Obstétrical)
	2
	
	

	78
	Seau Avec Couvercle Et Pédale 13 L
	272
	
	

	79
	Sondes D'Aspiration Ch6, Ch8 Et Ch10
	482
	
	

	80
	Sondes D'Intubation 2,5 / 3 / 3,5 mm
	77
	
	

	81
	Sondes Gastriques Ch6 Et Ch8
	147
	
	

	82
	Stéthoscope
	198
	
	

	83
	Système De Climatisation
	99
	
	

	84
	Table À Instrument Type Mayo
	67
	
	

	85
	Table Chauffante Néonatale (salles d’accouchement / unité néonatale)
	65
	
	

	86
	Table D'Examen Gynécologique Avec Escabeau
	108
	
	

	87
	Table De Réanimation Néonatale
	2
	
	

	88
	Table D'Examen
	15
	
	

	89
	Tableau D'Affichage
	2
	
	

	90
	Tambour Stérile Vertical Inox 180 mm
	72
	
	

	91
	Tambour Stérile Vertical Inox 150 mm
	72
	
	

	92
	Tensiomètre
	156
	
	

	93
	Thermocoagulateur Pour Gynécologie
	2
	
	

	94
	Thermomètre Médical Digital
	202
	
	

	95
	Toise Murale
	114
	
	

	96
	Ventilation Non Invasive CPAP Néonatale
	1
	
	

	97
	Ventouse Obstétricale Silicone
	59
	
	

	98
	Vitrine À Instruments 1 Porte Vitrée
	52
	
	

	TOTAL GÉNÉRAL HORS TVA
	



